RDa—150b

α、β、γ辐射污染监测仪

大面积   高灵敏

多功能   易操作

RDa—150b型α、β、γ辐射污染监测仪

简介

»ⅰ功能概述

RDa-150b型α、β、γ辐射污染测量仪主要用于测量物体表面的α、β放射性污染水平和环境γ辐射水平，对低水平、低能量辐射非常灵敏。对污染的墙壁、桌面、地板及工作人员的身体部位和工作服等α、β污染具有良好的测量特性。适用于核能利用的各厂矿、车间、实验室、核设施退役、核电站以及核防护部门等。

本仪器探头为薄窗流气式正比计数器，可直接将普通规格气罐装于仪器气筒内使用，不需要对仪器内罐充气。仪器测量读数由带背光点阵液晶显示器给出，对α、β和γ测量可切换显示。测量时由手柄按键操作，易于控制，并设置手动和自动清零计数两种工作方式。具有超阈值报警、超量程报警、电池欠压报警等功能。仪器内置可充电锂电池，内置电池不足时还可在手柄电池仓装入两节AA尺寸3.6V一次性锂电池替代。

该仪器为便携式一体机,包括150cm2的流气式正比计数器探头、高压电路、测量模块、操作单元和LCD液晶显示。测量气体介质是罐装丁烷气，可直接装入仪器的气筒仓内使用，不必频繁对仪器灌气。

»ⅱ 主要技术指标

（1）探测器：流气式正比计数器，灵敏窗面积150cm2（15.5cm×9.7cm）。

（2）本底计数：α本底≤3cpm，β本底约480cpm（γ环境辐射＜0.2uGy/h）。

（3）探测效率：α效率：≥30%（241Am或239Pu，2π方向，150cm2源距窗表面5mm）；β效率：≥40%（204Tl或90Sr-90Y，2π方向，150cm2源距窗表面10mm。对14C的β射线探测效率＞25% ）。

（4）测量范围：α计数率：1～2000cps；β计数率：1～5000cps；γ剂量率：0.01μGy/h～10mGy/h，γ吸收剂量：0.00μGy～999.99mGy。

（5）相对固有误差：≤±20%。

（6）测量定时：对α、β测量，可选1s、10s、60s、∞四档，∞档最大为99h59m59s；γ测量响应时间：最短1s，最慢5s，自动调节。

（7）测量报警值设置：α计数率在1-2000cps范围内可任意设置；β计数率在5-4000 cps范围内可任意设置。γ剂量率在1μGy/h～10mGy/h之间连续可调；报警通过红色LED指示灯和内置蜂鸣器提示。

（8）电源：内置7.4V可充电锂电池，按额定容量可连续工作时间＞72小时。欠压时可在手柄电池仓内装入两节AA尺寸3.6V一次性锂电池替代。

（9）电池欠压报警：当电池电压≤６.６V时仪器显示欠压符号。当电池电压≤6.4V时自动关机。

（10）工作环境特性：温度0℃～45℃；相对湿度：30%～90%（在30℃）。

（11）探头盖：保护探头窗膜；在α/β/γ辐射的混合场内进行γ测量时有效阻挡α和β射线的影响，也可在β测量时判断γ辐射的影响。

（12）测量介质：丁烷气（butane），直接装入指定尺寸丁烷气罐，不需要频繁充气。

（13）重量：1.6kg。

（14）尺寸：225（长）×118（宽）×163（高，包括手柄）。

»ⅲ 联系方式

电 话：13810637587， 010-62488062转100

E-mail：raditech@163.com