RDmini-2  X、γ辐射个人剂量仪

——放射性工作者的贴身小卫士

●  小型、宽量程、高可靠

●  实时显示报警，数据可存储，掉电不丢失

●  USB口通讯，便于计算机规范化管理

●  内置可充电电池方便使用

1．功能

该型号剂量仪主要监测由X、γ辐射引起的个人累积剂量当量和剂量当量率，当累积剂量或者剂量当量率超过报警值时实时给出声光报警。该剂量仪采用低功耗单片机控制，测量值实时显示、超阈值声光报警、EEPROM数据存储、报警阈值参数设置、探测器故障报警、电池欠压检测等功能。测量数据可存储，掉电不丢失。

2．主要技术指标

| 探测器 | 半导体探测器 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 累积剂量Hp(10): 0.0Sv10Sv 剂量率H’p(10): 0.1Sv/h500mSv/h |
| 报警阈值设置 | 累积剂量报警在 1Sv10Sv之间连续可调； 剂量率报警在 1Sv/h500mSv/h之间连续可调 |
| 报警类型 | 以声光或LCD指示方式，对累积剂量及剂量率超阈值、电池欠压、工作超时或探测器失效报警，可设置累积剂量增量声光提示 |
| LCD测量值显示 | 累积剂量: 0.00Sv9999mSv 剂量率: 0.05Sv/h999.9mSv/h 工作时间：00:0099:59(99小时59分) |
| 能量响应 | <±30%（50keV1.5MeV） |
| 角响应 | 对Am-241(60keV),< ±50%（0°～75°） 对Cs-137(662keV),< ±20%（0°～75°） |
| 温度特性 | <±15% （ -10℃+40℃） |
| 湿度特性 | <±15%, RH 40%90% ，35℃ |
| 相对固有误差 | <±10% (1mSv/h，Cs-137) |
| 过载特性 | >10Sv/h |
| 电 源 | 3.6V可充电锂电池，一次充电完成连续工作时间100h，出现电池欠压指示后仍可工作8小时以上 |
| 尺 寸 | 52㎜×40㎜×14㎜ |
| 重 量 | 约35g |

- 生产商：北京瑞迪泰克技术有限公司

- 电  话：13810637587，010-62488062 转100或者115

- E-mail：raditech@163.com      http：//www.raditec.net