RDw-3 腕表式个人剂量仪

该个人剂量仪主要用于监测由X、γ辐射引起的个人累积剂量当量和剂量当量率，可以像手表般待在手腕部位，较为适合放射学介入治疗的辐射剂量测量和报警，能够实时显示测量数据并给出报警指示，并有数据存储、报警参数设置、电池欠压检测、无线充电和无线数据通讯等功能。报警指示由声光指示给出。其功能特点是是结构紧凑，防水防尘，可系统管理工作。

2 主要技术指标

1）测量范围：

累积剂量Hp(10): 0.0(Sv(10Sv；剂量率Hp (10): 1(Sv/h(500mSv/h

2）报警阈值：

累积剂量在 1(Sv(10Sv之间可调；剂量率在1(Sv/h(500mSv/h之间可调；报警时间在99小时59分之间可调

3）报警方式：

声光报警及LCD显示指示

4）报警类型：

累积剂量或剂量率超阈值、电池欠压、工作超时、探测器失效等，并有可设置的累积剂量增量闪光提示

5）LCD显示范围：Hp(10): 0.00(Sv(9999mSv，Hp(10): 0.01(Sv/h(1000mSv/h

6）能量响应：<±30%（50keV(1.5MeV）

7）响应线性度：<±20%  (10(Sv/h(500mSv/h)

8）相对固有误差：<±10%  (1mSv/h，Cs-137)

9）过载特性：>10Sv/h

10）电 源：无线充电方式，剂量仪内置可充电锂电池（4.2V，100mAh），连续工作时间(10天。附带充电及无线通讯座（如图所示）

11）欠压指示：当电池欠压指示后仍可工作8小时

12）温度特性：<±15% （ -10℃(+40℃）

13）湿度特性：<±10% （40%(90%RH，35℃）

14）重  量：约45g

15）尺  寸：Φ49㎜×16㎜（不包括腕带）

16）数据存储功能：仪器关机时存储测量数据，掉电不丢失

17）数据通讯：存储数据通过无线方式传输至计算机，便于系统管理

联系电话：13810637587， 010-62488062转100或者115

E-mail：raditech@163.com